1.项目概况

本次招标项目为河南科技大学第一附属医院Nd：YAG皮秒激光治疗仪和激光脉冲光治疗仪采购项目，共2个包。
2.招标货物清单及技术要求

（1）采购货物清单

	序号
	包号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	包1
	Nd：YAG皮秒激光治疗仪
	套
	1

	2
	包2
	激光脉冲光治疗仪
	套
	1


技术要求

包1：Nd：YAG皮秒激光治疗仪技术参数
	序号
	项目
	要   求

	1.配置
	1.1
	Nd: YAG 皮秒激光治疗仪主机：1套

	
	1.2
	导光臂：1个

	
	1.3
	Zoom手柄：1个

	
	1.4
	730nm手具：1个

	
	1.5
	眼镜：4个

	
	1.6
	Zoom手柄取景器镜片及密封圈10个

	
	1.7
	Zoom手柄取景器：4个

	
	1.8
	提供产品配置清单

	2.性能
	*2.1
	激光器类型：Nd:YAG

	
	*2.2
	波长1064nm、532nm、730nm

	
	*2.3
	脉宽级别：皮秒

	
	*2.4
	最小脉冲宽度: 1064nm:≤290ps 、532nm:≤240ps 、730nm:≤250ps

	
	2.5
	激光输出能量：≥400mj

	
	2.6
	激光输出最大峰值功率：≥1.4GW

	
	2.7
	光斑尺寸：2mm-10mm可调，步进1mm

	
	2.8
	脉冲重复频率：1HZ~10HZ可调，步进1HZ

	
	2.9
	输出能量密度：2mm-10mm独立可调

	
	2.10
	光束输出模式：多模式

	
	2.11
	脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选

	
	2.12
	激光输出发散角：＜0.3rad

	
	2.13
	瞄准光束：650nm ±20%，<3.5mW

	
	2.14
	开机预热时间 ≤2分钟

	
	2.15
	激光传输系统：带手柄的导光臂

	3耗材
	*3.1
	仪器在治疗使用过程中无相关耗材（提供承诺书）

	4网络
	4.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用

	5售后
	5.1
	整机原厂保修，不少于1年

	
	5.2
	提供每年，每季度设备维护保养


包2：激光脉冲光治疗仪技术参数

	序号
	项目
	要   求

	1.配置
	1.1
	工作站设备主机及脚踏开关：1套

	
	1.2
	脉冲光手具：4套，每把手具含有反射聚光器件、氙灯光源、导光晶体、皮肤制冷装置

	
	1.3
	提供产品配置清单

	2.性能
	2.1
	主机性质：工作站形式，可配置多种光子和激光功能,方便进行功能升级增配；

	
	*2.2
	设备外部结构：激光谐振腔（发生装置）外置式，激光和光子手具与主机部分旋钮式连接，保证各激光光子元件的独立性，无需插拔滤波片；

	
	*2.3
	脉冲光治疗手具不低于4把，每把配备独立的氙灯光源；

	
	*2.4
	拥有定点治疗及滑动治疗至少两种模式

	
	2.5
	血管治疗手具

	
	*2.5.1
	血管治疗手具波长范围（含）：500nm-950nm，涵盖氧合血红蛋白吸收波峰

	
	2.5.2
	血管治疗手具能量密度：1-15 J/cm²可调

	
	2.5.3
	血管治疗手具脉宽多档智能调节；

	
	2.5.4
	血管治疗手具光斑面积大小≤3cm²

	
	2.5.5
	血管治疗手具最大治疗频率不低于3Hz

	
	2.5.6
	血管治疗手具需满足常见血管性皮肤疾病治疗功能：良性的表浅血管病变包括鲜红斑痣、血管瘤、面部、躯干和腿部毛细管扩张，酒渣鼻，红斑痤疮、血管瘤和蜘蛛痣，皮肤异色病、腿部静脉曲张。

	
	2.6
	色素治疗手具

	
	*2.6.1
	色素治疗手具波长范围（含）：550nm-950nm 

	
	2.6.2
	色素治疗手具能量密度：1-14 J/cm²可调

	
	2.6.3
	色素治疗手具脉宽多档智能调节；

	
	2.6.4
	色素治疗手具光斑面积大小≤3cm²

	
	2.6.5
	色素治疗手具最大治疗频率不低于3Hz

	
	2.6.6
	色素治疗手具需满足常见色素性皮肤疾病治疗功能：良性表浅色素表皮病变的治疗包括日晒斑、色素沉着、雀斑(老年斑)、雀斑样痣、色素痣、黄褐斑和咖啡斑。

	
	2.7
	痤疮炎症手具

	
	*2.7.1
	治疗手具波长范围（含）：420nm-950nm 

	
	2.7.2
	治疗手具能量密度：5-25 J/cm²可调

	
	2.7.3
	治疗手具脉宽多档智能调节；

	
	2.7.4
	治疗手具光斑面积大小≥3cm²

	
	2.7.5
	痤疮炎症手具需满足：中度炎症性寻常痤疮的治疗

	
	2.8
	多余毛发祛除手具

	
	*2.8.1
	治疗手具波长范围（含）：650nm-950nm 

	
	2.8.2
	治疗手具能量密度：5-30 J/cm²可调

	
	2.8.3
	治疗手具脉宽多档智能调节；

	
	2.8.4
	治疗手具光斑面积大小≥3cm²

	
	2.8.5
	多余毛发祛除手具需满足：去除多余毛发达到长期或者永久脱毛；毛囊炎的治疗。

	
	2.9
	一次发射子脉冲个数:≥3个子脉冲自动调节；

	
	2.10
	多档冷却调节

	3网络
	3.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用

	4售后
	4.1
	整机原厂保修，不少于1年

	
	4.2
	提供每年，每季度设备维护保养


3.供货要求
3.1 投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。
3.2 采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
