- 气囊式体外反博系统

- 心电参数：

- 1.1心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB；

- 1.2心电导联：标准三导联，心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性；

- 1.3心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min；

- 1.4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波。

- 脉搏参数：

- 2.1血氧显示：70-100% ± 2%；

- 2.2脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min；

- 2.3D/S比值：实时显示峰值的比值（P）和面积的比值（A）；

- 2.4血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。

- 触发模式：

3.1心电R波正负触发，房颤病人触发模式，反搏比率1:1; 2:1，触发行程40-120 +1bmp。

- 多重保护措施及保护显示：

4.1早搏触发排气保护，并显示早搏标志；

4.2过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气；

▲4.3自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示；

▲4.4心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。

- 时间设定：

5.1治疗时间可以设定5到60分钟，治疗完成后自动停机。

- 空气压力泵：采用原装进口空气压力泵。

- 压力调控：治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg 。

- 病人信息：有病人管理系统，信息可存储，分析，输出。

- 充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。

- 气囊压力监测：实时监测气囊压力，自动消除机械-电子延迟。

- 演示模式允许系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范。

- ▲设有体外反搏压力微调模式，具有低、中、高三级调节。

- 触摸工控液晶显示器。

- ▲卡扣式强化式治疗外囊套。（单独报价）

- 复合弹性内囊。

- ▲整机嗓音≤61db(A)，提供检测报告。

- ▲远程技术操作指导、远程设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导。

- ▲管道连接头使用推拉快速接头，采用环保材料。

- 床体长≤2000mm*宽800mm*高700mm。

- ▲设备带有局域网云功能，可以实现一台终端指导操作多台设备。

- ▲产品输入功率不高于1500VA。

- ▲设备配带血压在线监测模式设计，监测数据信息可以自动录入病人管理系统，压力显示范围：0-300mmHg，精度±3mmHg，分辨率1mmHg。

- 子午流注低频治疗仪

▲1、医疗器械注册证名称:子午流注低频治疗仪

▲2、产品适用于:兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、产后康复等辅助治疗；

3、备子午流注、灵龟八法、飞腾八法开穴等选穴方法;

4、具备纳子法开穴、十四正经和经外奇穴查询功能;

5、十四正经和经外奇穴查询内容包含括:主治、部位、作用、解剖、图形;

6、具备即时开穴、定时开穴、任意时间开穴;

7、具备12通道输出，独立治疗电极;

8、病症信息:≥13种;

9、具备治疗强度数值显示，多档可调功能，保障使用安全性;

10、具备自定义处方编辑保存功能;

11、具备区域设定、真太阳时自动计算功能;

12、采用≥10.1英寸触控屏;

13、移动支架:配备可拆卸式机架;

▲14、具备断电待机功能;

▲15、具备系统远程升级功能;

▲16、具备15档频率可调，五种波形组合，模拟针灸补泄手法；

- 输出频率:1.25Hz~1000Hz;脉冲宽度:不大于0.8ms。

- 无创心排量监测仪（1）

1.基于谐振频率法技术。

2.具有≥1条ECG波形和≥1条RF波形。

3.具有≥4种界面视图显示模式，至少包括：监护界面视图、表格界面视图、柱状图视图、趋势图视图。

4.监护界面视图具有≥2种波形图和≥8种参数显示，且显示参数可任意切换。

▲5.表格界面视图具有≥22种参数显示，以表格形式实时滚动显示参数结果。

6.柱状图视图具有≥5种参数柱状图，且显示参数可任意切换。

7.趋势图视图具有≥4种参数趋势图，且显示参数可任意切换；趋势图支持手动触摸调节任意监测时间。

8.具有≥23英寸彩色液晶显示器，分辨率≥1920×1080，能够触控操作。

9.具有独立的动态测量界面视图，支持PLR（被动抬腿）实验和快速补液实验双模块。

10.可以用PLR（被动抬腿）实验来快速测定（约6分钟）液体反应性，具有PLR（被动抬腿）数据自动报告，结果大于10%为有液体反应，小于10%无液体反应。

11.可以进行快速补液实验，用于评估患者的液体反应性。在测试期间，对患者施加液体推注，可自由设置推注液体量（补液量）、持续时间及补液类型。软件记录并实时显示每搏输出量的变更。

12.便携式设计，主机自重＜500g,电池供电时间≥6小时（充满时）。

13.监测模式≥2种监测模式，至少包括有线和蓝牙监测模式。

▲14.测试数据显示可自定义选择≥5种更新周期，至少包括每1秒、4秒、8秒、24秒、60秒。

15.可直接打印≥2种患者报告格式，报告格式少包括PDF格式和EXCEL文档格式。

▲16.可单独打印PLR（被动抬腿）实验报告和快速补液实验报告。

17.主机供电模式≥2种模式，至少包括USB和锂电池供电模式。

18.基础参数：心排量CO、心指数CI、心率HR、每搏输出量SV、每搏输出量指数SVI、每搏输出变异SVV、射血前期PEP、左心射血时间LVET、胸腔液体含量TFC、外周阻力TPR；总外周阻力指数TPRI。

▲19.一般参数：校正的左心射血时间FTc

20.常规参数：肺毛细血管楔压PCWP。

21.氧合参数：血氧饱和度SpO2、氧输送指数 DO2I。

22.心脏泵功能参数：变力状态指数ISI、心功率CP、心功率指数CPI、心率变异性HRV。

- ▲23.特殊参数：信号质量指数SQI、压力指数Stress Index。

- ▲24.适用于新生儿、儿童及成年人。

- 无创心排量监测仪（2）

1.基于谐振频率法技术。

2.具有≥4种界面视图显示模式，至少包括：监护界面视图、表格界面视图、柱状图视图、趋势图视图。

▲3.表格界面视图具有≥20种参数显示，以表格形式实时滚动显示参数结果。

▲4.趋势图视图具有≥4种参数趋势图，且显示参数可任意切换；趋势图支持手动触摸调节任意监测时间。

5.具有≥23英寸彩色液晶显示器，分辨率≥1920×1080，能够触控操作。

6.具有独立的动态测量界面视图，支持PLR（被动抬腿）实验和快速补液实验双模块。

7.可以用PLR（被动抬腿）实验来快速测定（约6分钟）液体反应性，具有PLR（被动抬腿）数据自动报告，结果大于10%为有液体反应，小于10%无液体反应。

8.可以进行快速补液实验，用于评估患者的液体反应性。在测试期间，对患者施加液体推注，可自由设置推注液体量（补液量）、持续时间及补液类型。软件记录并实时显示每搏输出量的变更。

▲9.便携式设计，主机自重＜500g,电池供电时间≥6小时（充满时）。

▲10.监测模式≥2种监测模式，至少包括有线和蓝牙监测模式。

▲11.测试数据显示可自定义选择≥5种更新周期，至少包括每1秒、4秒、8秒、24秒、60秒。

12.可直接打印≥2种患者报告格式，报告格式少包括PDF格式和EXCEL文档格式。

▲13.可单独打印PLR（被动抬腿）实验报告和快速补液实验报告。

▲14.主机供电模式≥2种模式，至少包括USB和锂电池供电模式。

15.基础参数：心排量CO、心指数CI、心率HR、每搏输出量SV、每搏输出量指数SVI、每搏输出变异SVV、射血前期PEP、左心射血时间LVET、胸腔液体含量TFC、外周阻力TPR；总外周阻力指数TPRI。

16.常规参数：肺毛细血管楔压PCWP。

17.氧合参数：血氧饱和度SpO2、氧输送指数 DO2I。

▲18.特殊参数：信号质量指数SQI、压力指数Stress Index。

- 盆底综合信息管理系统

- 硬件性能：

- ▲主机≥4个电刺激通道、≥4个肌电采集通道

- 配备压力反馈通道

- 肌电采集测量范围：2μV～2500μV

- ▲分辨率：≤1μV

- ▲通频带：不窄于20Hz～520Hz

- 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA

- ▲低频刺激频率：1Hz-1000Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz

- ▲输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10μs调节

- 软件功能

- 多种盆底评估模式：Glazer评估、其他评估包括一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估、压力评估等；

- ▲Glazer评估具有更适合中国女性的常模，Glazer评估自动解读报告，以评估结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，实现全程闭环、动态、高效的盆底康复；输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可调制三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波等多种刺激波形；

- 压力模块：仪器通过压力采集通道所连接的气囊式探头，采集探头放置部位的压力值变化，并通过气泵和控制系统实现气囊式探头可控的充气量变化，产生挤压、放松的气压治疗作用。

- 模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等；

- ▲调制中频电刺激利用载波为中频电流其穿透力强的特点将调制波或干扰波送入人体，以实现深度治疗的作用。

- 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

- 数据统计分析功能：可对单个患者治疗进展或患者进行批量分析；另外可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

- 方案管理功能：对治疗方案的丰富操作处理，至少包括新建、修改、删除等。

- 高效信息管理功能：新建病员、编辑病员、删除病员、搜索病员、病例统计等。预览结果、预览波形、打印报告、生成方案、删除数据。等

- 支持盆底专科信息系统，包括盆底专科病历、尿失禁专科病历、可视化查体系统等，内置微云可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

- 提供微信平台的线上培训课程体系，有专业的医学团队线上培训课程；

- 该设备包含盆底综合信息管理系统（一体机）2台，包含所有主机附件。