2025DNA测序仪采购需求（参数）
	序号
	货物名称及价格
	数量单位
	性能及技术指标

	1
	DNA测序仪
	1台
	▲1、24泳道毛细管电泳系统（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书作为证明文件）。

2、电泳电压高达20kV。

3、工作湿度范围：20%～80%（无冷凝）

4、炉温温控范围：不小于18℃-65℃。

5、固态激光器，激光光源505nm，双侧荧光激发模式。

6、灌胶时无温度限制。

▲7、采用一体化胶泵设计，胶管道在胶泵内，胶泵内管道采用钝角和倾斜设计，整体提高胶使用效率（需在投标文件中提供产品实物图片作为证明文件）。

▲8、四块样品板容量（需在投标文件中提供产品实物图片作为证明文件）。

▲9、支持样品板规格：可容纳8联管、96孔或384孔样品板（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书作为证明文件）。

10、内置条形码读取器，可以读取样本板的条形码，并将板子与Plate file相连。

11、灵活加样功能：

▲11.1仪器在进行多个电泳时，在不终止电泳的情况下可额外添加样本上样，并支持电泳任务优先度的调整（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）；

▲11.2仪器支持在电泳开始后可在未使用位置继续添加样本板，移除并替换已完成的样本板，支持电泳任务优先度的调整（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

▲12、自动光谱校准功能：仪器每次进样时，收集样品的光谱数据，对各个毛细管自动执行自动光谱校准功能，优化并更新荧光染料矩阵，从而实现在更换毛细管阵列后，无需进行光谱校准（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

13、可使用的分离胶类型：POP4、POP6和POP7

14、可使用的毛细管类型：36cm和50cm两种长度的毛细管，支持多种应用及运行方式。

15、无内涂层毛细管，有效减少电泳样本杂质的吸附。

▲16、无线射频识别（RFID）技术：追踪关键消耗品（毛细管、分离、缓冲液）数据（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或制造商盖章的技术白皮书作为证明文件）。

17、耗材识别功能：

▲17.1 仪器能识别分离胶、毛细管、缓冲液耗材的货号、批号（或序列号）、有效期、使用量/次和剩余用量/次情况（需在投标文件中提供软件功能界面截图或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

▲17.2 耗材过期或超过使用量/次数时软件会提供详细警示信息（需在投标文件中提供软件界面截图或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

▲18、内置一体式触摸屏计算机，配备数据收集软件（需在投标文件中提供产品实物图片作为证明文件）。

19、内置512GB固态硬盘(SSD)

▲20、内置一体式触摸屏计算机预设学习中心，更换分离胶、缓冲液和毛细管有即时的动画演示，方便新手操作（需在投标文件中提供产品实物图片或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

21、智能助手：支持联网进行针对仪器运行方面的监测、远程故障排除，快速解决运行中发生的仪器故障。
22、配备的同品牌法医DNA分析软件可分析.fsa和.hid格式的数据。

23、片段分析运行模块规格：23小时(用户交互0.5小时+预热0.5小时)最大样品通量≥1035,片段大小范围60-580bp。
▲24、同品牌的法医DNA数据分析软件可以直接在样品图谱上进行注释，通过点击和拖动，可以将这些注释移动到染色通道内的任意位置。注释可以编辑，并且所有的改动都将被记录下来。以PDF等相关格式打印输出样品图谱时将保留注释，便于使用者记录实验要点（需在投标文件中提供提供制造商官方印刷的产品彩页或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

▲25、同品牌的法医DNA数据分析软件支持多个项目和图谱：可以一次性打开多个项目，同时使用图谱比较工具比较所有打开项目中的样品。可以通过独立窗口打开电泳图，将其进行并排比较，不必再在两个不同的图谱之间来回切换（需在投标文件中提供制造商官方印刷的产品彩页或第三方权威机构的检验报告作为证明文件）。

▲26、可选配同品牌的Sanger测序分析软件，用于食药环领域的非人源种属鉴定（需在投标文件中提供提供制造商官方印刷的产品彩页或官网截图作为证明文件）。
▲27、可选配同品牌的其他二级分析软件，可执行比较测序（又称直接测序）、PCR 测序以及 DNA 测序文件的重测序，检出DNA序列数据中的SNP、突变、插入、缺失和杂合插入/缺失（需在投标文件中提供提供制造商官方印刷的产品彩页或官网截图作为证明文件）。

▲28、售后服务由制造商直接负责，投标须提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件。

29、配置：

（1）基因分析仪主机×1台。

（2）基因分析仪安装包×1套。

（3）数据服务器×3台，内存16GB，硬盘500GB，19英寸显示器。
（4）法医DNA分析软件2套。

	质量标准
	（国家标准、行业标准、地区标准等）

	验收条件及标准
	满足以上性能及技术指标。

	验收方法及方案
	1.达到符合国家标准、行业标准、地区标准等。

2.由采购人组织验收小组,按照竞争性谈判文件要求、响应文件及合同等进行验收。为保证谈判真实性，采购人保留标后通过测试验证功能的权利，若有虚假将导致成交无效并承担相应责任。

3.验收结束后,出具验收报告，验收报告作为付款依据。

	售后服务
	技术支持现场培训，培训记录1套，保修服务2年。




